- 机电院

- 2025057-001-57号楼101：桁车未验收（相关配件和装置不确定），无维保记录，但在使用；建议尽快协调相关职能部门开展验收工作。

- 2025057-002-58号楼109：桁车未验收（相关配件和装置不确定），无维保记录；建议尽快协调相关职能部门开展验收工作。

- 2025057-003-59号楼135-1：桁车未验收（相关配件和装置不确定），无维保记录；建议尽快协调相关职能部门开展验收工作。

- 2025060-004-58号楼116：实验室安全规范未上墙；轻质物品放置于通风橱内；拖线板置地；物品杂乱；试剂无台账；存放不明液体和自行车。

- 2025063-005-59号楼115-1：配电箱无法打开。

- 2025063-006-59号楼115-2：配电箱无法打开。

- 2025063-007-59号楼115-3：配电箱无法打开。

- 2025063-008-59号楼117：停用设备未挂牌。

- 2025063-009-59号楼219：拖线板置地串接；室内有异味。

- 电气院

- 2025058-001- 22号楼108: 门牌应该为黄色；特种设备无操作说明。

- 新能源学院

- 2025059-001-55号楼201：过道洗眼器出水口对过道直排，缺检查记录。

- 2025059-002-55号楼202：配电箱前有物品阻挡；气瓶无台账、管道内有残压、气瓶柜门锁无法打开。

- 2025059-003-55号楼204：配电箱未张贴防触电标识；实验室安全规范未上墙。

- 2025059-004-55号楼206：气瓶外接管道内有残压。

- 2025059-005-55号楼207：配电箱前有物品阻挡。

- 2025062-006-55号楼111：气瓶无台账、气路管道有残压；闲置气瓶无状态牌和气瓶帽；废液桶无分类标识。

- 2025062-007-55号楼314：通道阻挡；观察窗遮挡，拖线板置地。

- 2025062-008-55号楼316：拖线板置地串接。

- 土木院

- 2025061-001- 55号楼135: 室内有异味。

- 2025061-002- 55号楼137: 设备运行但无人看管；配电箱前有物品阻挡。

- 2025061-003- 55号楼145: 设备运行但无人看管。

- 2025061-004- 55号楼147: 实验室内有不明液体。

- 2025061-005- 55号楼120: 实验室内物品杂乱。

- 2025061-006- 55号楼122: 残渣未清理；设备运行无人看管；配电箱前有物品阻挡。

- 力学院

- 2025064-001- 2号楼D416B、D417、D418: 灭火器应在显著位置张贴标识。

- 信息院

- 2025065-001- 21号楼205: 物品摆放杂乱。

- 2025065-002- 21号楼210: 实验用品应有序摆放。

- 2025065-003- 21号楼227: 实验用品应有序摆放，不放置与实验无关用品，无仪器设备安全操作规程。

- 2025065-004- 21号楼307: 物品摆放杂乱。

- 智能院

- 2025066-001- 22号楼119: 杂物应及时清理。