- 电气院

- 2026017-001-2212：灭火器未按要求定期巡查并记录。

- 2026017-002-2212：地板损坏。

- 港航院

- 2026018-001-412：实验室无安全信息牌。

- 2026018-002-414：实验室无安全信息牌。

- 2026018-002-416：实验室无安全信息牌。

- 环境院

- 2026019-001-A506：灭火器未按要求进行巡检并记录。

- 力学院

- 2026020-001-708：插线板随意散落在地上，且使用旧国标插线板。

- 2026020-002-708：化学试剂储存货架无挡板。

- 2026020-003-708：电箱旁放置化学品柜。

- 2026020-004-708：烘箱旁无警戒标识，实验区与学习生活区未隔开。

- 2026020-005-511A：插线板未固定且与废液桶相邻。

- 2026020-006-204：插线板使用旧国标。

- 2026020-007-C100：卫生杂乱，插线板未有效固定，烘箱开机无人看管。

- 2026020-008-204：灭火毯上墙。

- 2026020-009-204：超低温冰箱超期使用（一般使用年限为10年），年限为13年，超期使用须审批。

- 2026020-010-204：接线板未有效固定、设备不用时断电源。

- 2026020-011-204：试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

- 2026020-012-1楼：不应在实验室内饮食。

- 2026020-013-1楼：个体防护用品存放地不当，无显著标识。

- 2026020-014-314：配电箱无标识。

- 2026020-015-314：接线板未有效固定，且多个串联。

- 2026020-016-励学楼A206：插线板未有效固定； 加热设备无警戒线、警示标识等。

- 2026020-017-励学楼A212：加热设备不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，应远离配电箱、插座、接线板等设备。

- 2026020-018-励学楼A212：马弗炉不使用应张贴标识说明。

- 2026020-019-励学楼A212：气瓶颜色应符合GB/T7144《气瓶颜色标志》的规定，确认“满、使用中、空 瓶”三种状态。

- 2026020-020-励学楼A213：洗眼装置损坏且无点检记录。

- 2026020-021-励学楼A213：气瓶二维码损坏；无“满、使用中、空 瓶”三种状态。

- 2026020-022-励学楼A202A：插线板未有效固定。

- 2026020-023-励学楼A202A：应有供应商提供的气瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期的气瓶、无超过设计年限的气瓶。

- 2026020-024-励学楼A202A：加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上。

- 2026020-025-励学楼A202A：危废暂存区警示标识不规范。

- 2026020-026-励学楼A203B：无安全信息牌。

- 疏浚与泥处理利用国家工程技术研究中心

- 2026021-001- B104：试剂标签不规范。

- 2026021-002- B104：危废暂存区警示标识不规范。

- 2026021-003- B104：接线板未有效固定。

- 2026021-004- B104：实验室危险化学品动态台账与实际危化品存储不符，台账未更新；未定期清理废旧试剂。

- 2026021-005- B104：互为禁忌的化学品不得混放。

- 2026021-006- B102：危废暂存区警示标识不规范。

- 2026021-007- B102：配电箱无标识。

- 2026021-008- B102：危险气体检测报警器未通电。

- 2026021-009- B102：气瓶颜色应符合GB/T7144《气瓶颜色标志》的规定，确认“满、使用中、空 瓶”三种状态；使用完毕，应及时关闭气瓶总阀；气瓶应有效固定。

- 2026021-010- B102：试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签。

- 2026021-011- B102：应有供应商提供的气瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期的气瓶、无超过 设计年限的气瓶；。

- 2026021-012- B102：试剂标签不规范，使用矿泉水瓶原包装应撕去，贴上规范标签；沾染物未按要求回收放置。

- 2026021-013- B102：冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须 可靠密封。

- 2026021-014-B108：危废暂存区警示标识不规范、无防漏托盘；室内危废收集不规范，较为分散。

- 2026021-015-B108：不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口。

- 2026021-016-B108：卫生杂乱；玻璃器皿放置应有遮挡，以防掉落。

- 2026021-017-B108：冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须 可靠密封，超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁。

- 2026021-018-B108：废液未按规范回收。

- 2026021-019-B108：洗眼装置无点检记录且不能使用。

- 2026021-020- B109：冰箱不超期使用(一般使用期限控制为10年)，如超期使用须经审批；冰箱内存放的物品须标识明确。

- 2026021-021- B109：加热设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安 全操作规程、警示标志。设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等。

- 2026021-022- B109：应有供应商提供的气瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期的气瓶、无超过 设计年限的气瓶；气瓶应有效固定。

- 2026021-023- B110：危废暂存区警示标识不规范。

- 2026021-024- B110：卫生杂乱。

- 2026021-025- B110：不使用破损量简、试管、移液管等玻璃器皿。

- 2026021-025- B110：试剂标签不规范。

- 农工院

- 2026022-001-208：灭火器未按要求定期巡查并记录

- 2026022-002-208：化学药品无明确标签。

- 2026022-003-208：插线板未固定。

- 2026022-004-211：气瓶未有效固定，无状态标识。

- 2026022-005-211：配置试剂无明确标签，冰箱物品无清单。

- 2026022-006-211：废液桶未配备防漏托盘。

- 2026022-007-211：化学药品与危废相邻放置，有安全隐患，且危化品柜上放置易燃杂物。

- 2026022-008-207：烘箱未设置高温标识，周围未设置警戒线。

- 2026022-009-213：化学品标签腐蚀不清。

- 2026022-010-213：灭火器未按要求定期巡查并记录。

- 2026022-011-213：消防器材已过期。

- 2026022-012-213：烘箱使用完毕后未及时清理。

- 2026022-013-213：物品无明确标识。

- 2026022-014-122：灭火器点检记录缺失。

- 2026022-015-122：液体化学品有挡板。

- 2026022-016-202：灭火器点检记录缺失。

- 2026022-017-202：化学品有序分类存放，固液不混放，试剂不叠放。

- 2026022-018-202：应急喷淋和洗眼装置的区域无显著标志，点检记录缺失。

- 2026022-019-214：危废收集暂存区无警示标识。

- 2026022-020-214：灭火器遮挡。

- 2026022-021-214：应急喷淋和洗眼装置的区域无显著标志，点检记录缺。失，盖子用完及时盖回避免污染。

- 2026022-022-214：试剂标签不规范。

- 2026022-023-214：无警示线及安全操作规程，无高温防护手套。

- 2026022-024-314：灭火器点检记录缺失。

- 2026022-025-314：试剂标签不规范，过期试剂及时清理。

- 2026022-026-314：废液桶须有防溢漏措施。

- 土木院

- 2026023-001-502：卫生杂乱。

- 2026023-002-502：危化品柜上放置易燃杂物。

- 2026023-003-502：危化品固液混放，且液体试剂无托盘并存在溢出现象。

- 2026023-004-502：加热设备旁放置易燃杂物。

- 2026023-005-502：危废未按要求回收，未设置危废暂存区。

- 2026023-006-501：危废未按要求回收，未设置危废暂存区。

- 2026023-007-501：易燃杂物堆积，卫生杂乱。

- 2026023-008-501：插线板串接不规范且未有效固定。

- 2026023-009-501：化学品储存不规范且周围堆积易燃杂物。

- 2026023-010-510：请明确房间用途。实际情况是作为学习工作区，但也存放化学试剂无水乙醇。

- 2026023-011-407：危废未按要求回收，未设置危废暂存区。

- 2026023-012-407：卫生杂乱。

- 2026023-013-407：插线板串联不规范且未有效固定。

- 2026023-014-407：废液桶无警示标识，无防漏托盘，且未设置危废暂存区。

- 2026023-015-407：烘箱未设置安全警示标识，插线板串联不规范且未有效固定，且仪器开机无人看管。

- 2026023-016-407：化学药品存储不规范，且标签模糊。

- 202623-017-407：危化品未使用专用储存柜且与高温设备相邻放置。

- 2026023-018-408：卫生杂乱。

- 2026023-019-418：卫生杂乱。

- 2026023-020-418：危废未按要求回收，未设置危废暂存区。

- 2026023-021-410：灭火器未定期巡查并记录。

- 2026023-022-410：废液桶上危险标识不完整。

- 2026023-023-410：试剂空瓶未按要求回收。

- 2026023-024-410：插线板未有效固定。

- 2026023-025-410：马弗炉移走后警示标识未撤销。

- 2026023-026-411：实验室内食宿 。

- 2026023-027-411：试剂空瓶和沾染物未按要求回收，未设置危废暂存区。

- 2026023-028-411：卫生杂乱，插线板未有效固定。

- 2026023-029-411：化学品储存不规范。

- 2026023-030-411：液氮罐无警示标识，未配备防护手套。

- 2026023-031-114：卫生杂乱。

- 2026023-032-111：试剂标签不规范，若过期试剂及时处理。

- 2026023-033-402：实验室环境应整洁有序，且不宜存放过多纸箱等可燃物。

- 2026023-034-402：灭火器点检记录缺失。

- 2026023-035-402：危废收集不规范，无装箱单。

- 2026023-036-402：不使用破碎玻璃器皿。

- 2026023-037-402：试剂标签不规范，共性问题，请进行排查。

- 2026023-038-402：实验室内穿戴防护用具，穿好百白大褂。

- 2026023-039-402：不在实验室睡觉。

- 2026023-040-402：化学品标签应显著、完整、清晰。

- 2026023-041-402：防护面具不用时密封保存。

- 2026023-042-402：烘箱年限17年，已超过12年，超期审批。

- 2026023-043-402：加热设备长期不用，须及时拔除电源插头。

- 2026023-044-406：危废收集暂存区无警示标识，无警戒线，室内危废收集不规范，较为分散；试剂空瓶瓶口朝上；危废分类错误。

- 2026023-045-406：加热设备长期不用，须及时拔除电源插头。

- 2026023-046-506：实验室环境应整洁有序、危废收集收集不规范。

- 2026023-047-509：配电箱无标识。

- 2026023-048-509：不使用破碎玻璃器皿。

- 2026023-049-512：实验室环境应整洁有序。

- 2026023-050-512：设备不用，须及时拔除电源插头。

- 2026023-051-512：化学品标签应显著、完整、清晰。

- 2026023-052-512：管制类化学品放置有序，不要堆放杂物。

- 2026023-053-512：不在实验室睡觉，使用小太阳。

- 2026023-054-512：灭火器点检记录缺失。

- 2026023-055-512：化学品标签应显著、完整、清晰。

- 2026023-056-512：危废收集收集不规范，无标识，警戒线。

- 2026023-057-512：应急喷淋和洗眼装置点检记录缺失，盖子使用完及时盖上避免污染。

- 2026023-058-512：冰箱使用年限23年，超过10年，超期使用须审批。